Министерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова

Отчет о научно-исследовательской работе магистранта в семестре

| Фамилия И.О. магистранта |  | Батенькин В.В. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема магистерской диссертации |  | Разработка газоанализатора оптического типа |  |  |  |  |
| Факультет Кафедра |  | О «Естественнонаучный» О1 «Экология и БЖД» |  |  |  |  |
| Шифр и наименование направления |  | 20.04.01 Техносферная безопасность |  |  |  |  |
| Наименование магистерской программы |  | Инженерная защита окружающей среды |  |  |  |  |
| Руководитель магистерской программы |  | Иванов Н.И. |  |  |  |  |
| Научный руководитель магистранта |  | Лентовский В.В. |  |  |  |  |
| Дата зачисления |  | 18.08.2017 |  | Группа |  | О1М31 |

Санкт-Петербург

2018

Актуальность данной работы обусловлена тем, что при высоких концентрациях (более 0,1%) углекислый газ негативно влияет на самочувствие человек, более того, производит канцерогенный эффект. Пребывание человека в помещении с высокой концентрацией СО2 может вызвать слабость, сонливость, головную боль, уменьшить  концентрацию внимания, или даже оказать влияние на состав крови. Вследствие постоянного влияния высоких концентраций СО2 в организме человека происходит увеличение кислотности крови, что ведет к ацидозу, при этом ухудшается восприимчивость организма к полезным веществам и минералам, таким как, магний, кальций, калий, натрий. Ацидоз может спровоцировать сахарный диабет, заболевания, связанные с опорно-двигательным аппаратом, сердечнососудистой системой. Люди, страдающие хроническими заболеваниями, например астмой или аллергией, особенно остро подвержены негативному влиянию углекислого газа.
При концентрации СО2 в воздухе 0,08-0,1% состояние человека существенно ухудшается.

Длительные наблюдения с 1958 г. в абсерватории Мауна-Лоа за концентрацией СО2 в атмосфере показали устойчивый рост средней концентрации с  0,0315 % (1958 год) до 0,040394 % в (2015 год).

В соответствии с этим разработка портативных газоанализаторов и детекторов СО2 является актуальной задачей, имеющей важное прикладное значение в таких областях, как оптимизация промышленных процессов, совершенствование медико-биологических методов в медицине, охрана здоровья человека и т.д.

Для реализации газоаналитических измерений оптическим методом, соответствующим современным требованиям анализа, был разработан лабораторный макет оптического газоанализатора для определения концентрации СО2 в атмосферном воздухе. Метод определения основан на светопропускании излучения в исследуемом газе на длине волны, соответствующей спектральной полосе поглощения молекулы СО2.

Метод светопропускания (оптической абсорбционной спектроскопии) используется для определения изменения интенсивности зондирующего излучения, прошедшего через поглощающую газовую среду. Исследуемый газ в газовой смеси является «фильтром», поглощающим излучение источника с определенной длинной волны.

Блок-схема разрабатываемого газоанализатора для детектирования СО2 представлена на рис. 1.

Рисунок 3 – Блок-хема газоанализатора СО2

Лабораторный макет газоанализатора работает по следующему принципу. Исследуемый газ непрерывно прокачивается через кювету 5. Зондирующее излучение от источника 1 проходит через кювету 5 с исследуемым газом и попадает на приемник оптического излучения 2. Сигнал с приемника поступает на усилитель 4 после чего выводится на LED – дисплей.

В качестве источника излучения применяется светоизлучающий диод LED43-TEC-PRW, выбранный в соответствии с максимальным значением показателя поглощения углекислого газа. Максимальная спектральная полоса излучения источника соответствует длине волны

В качестве приемника ИК излучения используется фотодиод PD48-05-NS-TEC-PRW с широким спектром чувствительности

Оптоэлектронные компоненты (светоизлучающий диод и фотодиод) разработаны и созданы в лаборатории инфракрасной оптоэлектроники ФТИ им. Иоффе РАН на основе гетероструктур узкозонных полупроводниковых соединений типа А3В5. В качестве основы для роста светоизлучающей и фотодиодной гетероструктур применялась подложка InAs. Активной областью светоизлучающего диода является четверной твердый раствор InAsSbP, а активной областью фотодиода –  тройной твердый раствор InAsSb.

Для обеспечения питания светоизлучающего диода используется соответствующий драйвер DLT-37М, который имеет возможность выбрать рабочий режим с заданной длительностью импульсов, частотой повторений и величиной тока. Преобразование фототока в напряжение с последующим усилением, детектирование полученного сигнала и его индикация осуществляется с помощью усилителя для фотодиода АМТ-07М. Данные электронные изделия предоставлены компанией ООО «АИБИ».

Оптико-измерительная кювета была изготовлена из химически неактивного стекла. В ходе работы были изготовлены две кюветы: для измерения СО2 в проточном газе, для измерения СО2 в окружающем атмосферном воздухе (рис 5, рис. 6). Расчетная длина оптического пути в данных кюветах равна .

Первые измерения проводились при прокачке через проточную кювету газа с содержанием СО2 не более 50,66 %. Эксперимент проводился при следующих заданных параметрах:  , частота сигнала  В результате измерений было замечено, что при прокачке газа через кювету уровень сигнала упал на 10% (таблица 1).

Таблица 1 – результаты измерений.

| Коэффициент усиления сигнала | Ток драйвера, мА | Сигнал усилителя, мА |
| --- | --- | --- |
| При окружающем воздухе |  |  |
| 100 | 200 | 151, 1 |
| 10 | 200 | 16, 9 |
| 1 | 200 | 0.19 |
| При прохождении газа через кювету |  |  |
| 100 | 200 | 138, 5 |
| 10 | 200 | 15, 2 |
| 1 | 200 | 0.18 |