«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»

(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»)

| Факультет |  | И |  | Информационные и управляющие системы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | шифр |  | наименование |
| Кафедра |  | И1 |  | Лазерная техника |
|  |  | шифр |  | наименование |
| Дисциплина |  | Основы конструиров. оптико-электронных и лазерных приборов |  |  |

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

на тему

Проектирование аппаратуры для исследования

жидкофазных дисперсий

| Выполнил студент группы |  |  |  |  |  | И141 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Джгамадзе Г.Т. |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия И.О. |  |  |  |  |  |  |
| РУКОВОДИТЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |
| Ивакин С.В. |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия И.О. Подпись |  |  |  |  |  |  |
| Оценка |  |  |  |  |  |  |
| «_____» |  |  |  |  | 20____ г. |  |

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2018г.

Реферат

Цель работы: проектирование научной аппаратуры для исследования жидкофазной дисперсии в условиях микрогравитации при изменении температуры.

В курсовом проекте приводится подробное описание изделия, составных частей, а также расчётов, подтверждающих работоспособность проектируемой аппаратуры.

Работа состоит из 4 глав:

- Описание принципа действия изделия – указаны составные части изделия, их взаимосвязь и условия эксплуатации

- Описание конструкции изделия – указаны способы крепления составных частей и обоснование выбранной оптической схемы

- Обоснование элементов выбранной конструкции – указаны подобранные компоненты изделия и критерии их выбора

- Расчетная часть – включает расчет надёжности, тепловой расчет и модальный анализ

Курсовой проект: 39 стр., 23 рис., 11 табл., 3 приложения, 11 источников литературы.

Оглавление

Введение	4

Глава 1 Описание принципа действия изделия	5

Глава 2 Описание конструкции изделия	8

Глава 3 Обоснование выбора элементов конструкции	11

Глава 4 Расчетная часть	20

4.1	Параметрическая надежность	20

4.2	Тепловой расчет	24

4.3	Модальный анализ корпуса	29

Заключение	32

Список использованных источников	33

Приложение А. Схема комбинированная функциональная	34

Приложение Б. Чертеж общего вида	36

Приложение В. Схема деления	38

- Введение

С научно-образовательной точки зрения, проведения космических экспериментов является важной частью изучения физических явлений в космосе. Одним из таких экспериментов является исследование жидкофазной дисперсии в условиях микрогравитации при изменении температуры.

Основанием выполнения курсового проекта является техническое задание на составную часть опытно-конструкторской работы (СЧ ОКР).

Целью СЧ ОКР является проектирование научной аппаратуры для исследования жидкофазной дисперсии в условиях микрогарвицтации при изменении температуры.

Задачами СЧ ОКР являются:

- Выбор и обоснование оптической схемы изделия

- Выбор и обоснование компонентов изделия

Для подтверждения работоспособности изделия выполнены расчёты:

- Расчёт надежности

- Тепловой расчёт

- Модальный анализ

- Глава 1 Описание принципа действия изделия

Научная аппаратура включает в себя следующие составные части:

- Кюветодержатель с кюветами – предназначен для размещения, транспортирования и хранения кювет с исследуемыми дисперсиями (количество кювет – 10 штук).

- Моноблок – предназначен для контролирования космонавтом хода проведения эксперимента.

Моноблок состоит из нескольких блоков и модулей, указанных в блок-схеме (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Блок-схема моноблока

Корпус – предназначен для размещения и крепления всех элементов необходимых для проведения эксперимента

Блок видеофиксации – предназначен для фиксации результатов проведения эксперимента.

Блок подсветки – предназначен для подсветки исследуемой жидкофазной дисперсии.

Блок нагревателей – предназначен для нагрева исследуемых дисперсий в кюветах.

Система управления и сбора данных – предназначена для обеспечения работы научной аппаратуры в реальном времени, систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об эксперименте.

Система управление и сбора данных включает в себя:

- Модуль питания – предназначен для осуществления электропитания СЧ изделия.

- Модуль управления силовой – предназначен для распределения нагрузки по СЧ системы.

- Монитор оператора – предназначен для управления и контроля за ходом проведения эксперимента.

- Модуль управления и сбора данных – предназначен для управления параметрами лазерного источника и видеокамеры, обработки полученных видеоизображений, представления результатов оператору, сбора и хранения данных.

- Устройство хранения информации – предназначено для хранения полученных данных эксперимента.

Для проведения эксперимента на РС МКС космонавту необходимо достать кювету с исследуемой дисперсией из кюветодержателя и поместить её в моноблок. Запуск работы научной аппаратуры осуществляется при помощи системы управления (через монитор оператора). После запуска одновременно происходит нагрев кюветы резистивным нагревателем и фиксация происходящих процессов при помощи видеокамеры. Поскольку исследуемая кювета находится в темном пространстве её необходимо подсветить. В качестве источника подсветки используется полупроводниковый лазер с волоконно-оптическим выходом. Перед освещением кюветы излучение лазера коллимируется с целью увеличения диаметра лазерного пучка. В кювете происходит рассевание излучения на частицах, которое и визуализируется видеокамерой. Снятые данные записываются в устройство хранения информации – флэш-память. Также возможно наблюдение процессов эксперимента в режиме реального времени через монитор. Управление и сбор данных осуществляется планшетным компьютером, входящим в состав моноблока.

Процессы, протекающие в научной аппаратуре, показаны в приложении А – Схема комбинированная функциональная.

- Глава 2 Описание конструкции изделия

Корпус моноблока представляет собой отдельные листы из сплава Д16Т, который имеет высокую прочность и относительную легкость. Каждый лист крепится к алюминиевому каркасу при помощи винтового соединения, что увеличивает жесткость конструкции [1]. С этой же целью на стенках корпуса выполнены специальные вырезы – выборки. В корпусе предусмотрены отверстия для механической вентиляции. На внешних стенках корпуса нанесено специальное покрытие, необходимое для повышения степени черноты поверхности, приводящее к интенсификации лучистого теплообмена. Масса корпуса составляет 2,8 кг. Габаритные размеры: 280х250х139 мм. Толщина стенок, дна и крышки – 5 мм. На дно прикреплена текстильная застежка, предназначенная для транспортировки и эксплуатации.

Блок видеофиксации представляет собой камеру и объектив. Камера при помощи специального уголкового держателя устанавливается на дне корпуса. Объектив крепится непосредственно к камере.

Расположение блока видеофиксации изделия определяет размещение оставшихся частей конструкции и выбирается вследствие ряда факторов:

- Вида дисперсной системы

- Типа рассеянного излучения

В качестве дисперсной системы рассматривается истинный раствор, размеры частиц которого не превышают 1 нм. На небольших по величине частицах происходит рэлеевское рассеяние света. Известно, что свет, поляризованный перпендикулярно плоскости рассеяния, рассеивается равномерно по всем направлениям, а свет, поляризованный в плоскости рассеяния, рассеивается анизотропно [2]. Вследствие этого индикатриса рассеяния принимает вид, изображенный на рисунке 2.

Рисунок 2 – Индикатриса рассевания линейно-поляризованного света

Поэтому положение блока видеофиксации соответствует положению наибольшего наблюдения, а остальные компоненты моноблока размещены рациональным образом (приложение Б – Чертеж общего вида).

Блок подсветки представляет собой полупроводниковый излучатель (диод лазерный), катушку с волокном и коллиматор. Лазерный диод установлен на стандартных стойках; катушка крепится винтом непосредственно ко дну корпуса; коллиматор устанавливается на специальное V-образное крепление.

Блок нагревателей представляет собой тонкопленочный резистивный нагреватель, расположенный под кюветой. Он приклеивается ко дну держателя кюветы, установленного в корпусе.

Система управления и сбора данных представляет собой блок питания, модуль управления силовой, планшетный компьютер, устройство хранения информации. Блок питания устанавливается на дне корпуса; планшетный компьютер крепится к крышке корпуса; модуль управления силовой устанавливается на стандартных стойках к боковой стенке корпуса; устройство хранения информации размещается в вспененном полиэтилене в специально разработанную конструкцию. Доступ к устройству хранения информации осуществляется через дверцу, открывающуюся на 110˚.

Кювета, заполненная жидкофазной дисперсией, изготовлена из кварцевого стекла. Кварцевая кювета, в отличие от стеклянной, инертна к химическим соединениям, обладает более высокой прозрачностью, а также стойкостью к вибрации. Габаритные размеры: 45х12,5х12,5 мм. Толщина дна: 1,5 мм. Кювета ставиться в специальный держатель (крепление) и сверху закрывается тонкой металлической крышкой. Держатель устанавливается на платформе, выдвигающейся на 70 мм по направляющим, для которых предусмотрены доводчики. Выдвижная платформа используется с целью увеличения удобства эксплуатации изделия.

Кюветодержатель изготовлен из сплава алюминия Д16Т. Представляет собой ящик для хранения кювет. Ящик изнутри заполнен поролоном, в котором располагаются кюветы с дисперсией. Крышка кюветодержателя съемная, крепится к ящику при помощи винтового соединения. Масса кюветодержателя, с учетом кювет: 1,1 кг. Габаритные размеры: 200,5х120х25,5 мм. На дно прикреплена текстильная застежка, предназначенная для транспортировки и эксплуатации.

Общий вид изделия показан на рисунках 3, 4, 5, 6.

| Рисунок 3 – Моноблок снаружи | Рисунок 4 – Моноблок изнутри |
| --- | --- |
| Рисунок 5 – Кюветодержатель с кюветами снаружи | Рисунок 6 – Кюветодержатель с кюветами изнутри |

- Глава 3 Обоснование выбора элементов конструкции

Составные части изделия представлены в приложении В – Схема деления.

Основной задачей эксперимента является видеофиксация процессов кластеризации, поэтому важным является правильный выбор видеокамеры. Выбор камеры осуществляется по следующим параметрам:

- Чувствительность матрицы

- Разрешение

- Динамический диапазон

- Квантовая эффективность

После проведения предварительного обзора видеокамер была выбрана камера Proto CS2100M-USB компании Thorlabs, которая имеет высокую чувствительность, Full HD разрешение, широкий динамический диапазон, и достаточное значение квантовой эффективности на длине волны 800 нм (Таблица 1).

Таблица 1 – Технические характеристики камеры

| Наименование параметра | Величина |
| --- | --- |
| Разрешение матрицы | 1920 х 1080 |
| Тип матрицы | Монохромная, sCMOS, 2/3” |
| Размер матрицы | 9,6768 мм × 5,4432 мм |
| Размер пикселя | 5,04 мкм х 5,04 мкм |
| Квантовая эффективность | 33 % при длине волны 800 нм |
| Время экспозиции | 0,029 мс – 7767,2 мс |
| Темновой шум | СКО < 1,5 е |
| Полная емкость пикселя | ≥23 000 е |
| Потребляемая мощность | 4,3 Вт |
| Габаритные размеры | 70,6x60,3х47,6 мм |
| Масса | 0,26 кг |

Для выбранной камеры необходимо подобрать объектив, выбор которого осуществляется по таким параметрам, как угол обзора и фокусное расстояние.

Выбран объектив MVL25ТМ23 компании Thorlabs, минимальная дистанция фокусировки которого составляет 100 мм (Таблица 2). Формат объектива соответствует формату матрицы камеры, следовательно, не возникает виньетирования или обрезки изображения.

Таблица 2 – Технические характеристики объектива

| Наименование параметра | Величина |
| --- | --- |
| Фокусное расстояние | 25 мм |
| Минимальная дистанция фокусировки | 100 мм |
| Диагональное поле обзора | 24,9˚ |
| Рабочий температурный диапазон | От -10 до +50 |
| Габаритные размеры | D33х51,2 мм |
| Масса | 0,095 кг |

Определение расстояния от камеры до предмета:

Зная фокусное расстояние объектива, размеры матрицы и зоны наблюдения, расстояние до предмета можно вычислить по формулам:

S=fVv ,	S=fHh,

где f – фокусное расстояние, v – вертикальный размер матрицы, h – горизонтальный размер матрицы, V – вертикальный размер объекта, H – горизонтальный размер объекта.

Получим:

S=fVv=25·9,55,4432=43,63 мм

S=fHh=25·429,6768=108,51 мм

Отсюда, выбранное расстояние от видеокамеры (матрицы) до объекта составляет 110 мм.

Таким образом, блок видеофиксации представляет собой видеокамеру Proto CS2100M-USB и объектив MVL25ТМ23, производства Thorlabs.

Для распознавания камерой частиц необходимо подсветить кювету. Для этой цели используется лазерный излучатель. Длина волны излучения подбирается с учетом квантовой эффективности видеокамеры, а мощность лазера – расчета засветки камеры.

Расчет засветки камеры:

Максимальное количество падающих электронов на матрицу n при известном разрешении A и полной емкости пикселя B вычисляет по формуле:

n=А·B=4,77·1010

Через квантовую эффективность QE определяется максимальное количество падающих фотонов N:

N=nQE=14,9·1010

Энергия одного фотона Е на длине волны 800 нм равна:

Е= hcλ=0,025·10-17 Дж

Отсюда, полная энергия падающих фотонов Епол.:

Епол=Е·N=0,4·10-7 Дж

Максимальную мощность W, которую может принять матрица за время экспозиции T, вычисляется:

W=EполТ=1,4 мВт

Следовательно, мощность лазера не должна превышать несколько десятков мВт.

После расчета был выбран полупроводниковый лазерный излучатель FPL-810-14BF, изготовленный ЗАО «НОЛАТЕХ» (Таблица 3).

Таблица 3 – Технические характеристики лазерного диода

| Наименование параметра | Величина |
| --- | --- |
| Длина волны излучения, нм | 800 |
| Выходная мощность, мВт | 40 |
| Излучаемая мода | одномодовый |
| Ширина спектра, нм, не более | 3 |
| Режим работы | Непрерывный/импульсный |
| Диапазон рабочих температур,˚C | от -40 до +70 |
| Диапазон температур транспортировки и хранения,˚C | от -40 до +85 |
| Габаритные размеры, мм | 30х44х10,5 (ДхШхВ) |
| Потребляемая мощность, мВт | 72 |

Для подсветки кюветы следует увеличить диаметр пучка лазерного излучателя. Для этой цели используется коллиматор F810APC-842 компании Thorlabs (Таблица 4).

Таблица 4 – Технические характеристики коллиматора

| Наименование параметра | Величина |
| --- | --- |
| Числовая апертура | 0,25 |
| Фокусное расстояние, мм | 36,18 |
| Диаметра луча на выходе, мм | 7,8 |
| Расходимость, град. | 0,008 |

Расчет диаметра выходного пучка:

Так как числовая апертура волокна не соответствует числовой апертуре коллиматора, то необходимо рассчитать диаметр выходного пучка.

По определению числовая апертура NA=sin α, где α, в нашем случае, представляет собой полный угол (Рисунок 7)

Рисунок 7 – Числовая апертура коллиматора

Числовая апертура волокна NA=0,13=sin α. Отсюда, α=7,5˚.

Определим tg α2=D2f=0,065

Получим, что диаметр выходного пучка D ≈ 5 мм, что покрывает более 50% боковой поверхности кюветы.

Таким образом, блок подсветки представляет собой лазерный излучатель FPL-810-14BF компании ЗАО «НОЛАТЕХ» и коллиматор F810APC-842 компании Thorlabs.

Для наблюдения процессов кластеризации необходимо изменить температуру дисперсии. Для этого используется силиконовый тонкопленочный нагреватель, производства компании «Neatfor» (Таблица 5). Нагреватель обладает рядом преимуществ: высокий КПД, равномерное тепловыделение с поверхности, возможно варьировать удельной мощностью излучения, простота использования.

Таблица 5 - Технические характеристики нагревателя

| Наименование параметра | Величина |
| --- | --- |
| Удельная мощность, Вт/см2 | От 0,02 до 3 |
| Габаритные размеры, мм | 46,5х12,5х1,5 |
| Рабочая температура, ˚C | От -50 до +200 |

Для выбора блока питания необходимо учитывать следующие параметры:

- Потребляемая мощность

- КПД

Расчет выходной мощности блока питания:

Изначально необходимо узнать потребляемую мощность отдельных компонентов конструкции (Таблица 6).

Таблица 6 – Значение потребляемой мощности всех компонентов

| Наименование параметра | Величина |
| --- | --- |
| Компонент | Потребляемая мощность, Вт |
| Нагреватель | до 15 |
| Видеокамера | 4,3 |
| Лазерный излучатель | 0,072 |
| Модуль управления силовой | 5 |
| Планшетный компьютер | 20 |

Просуммировав данные значения потребляемой мощности и добавив 20% в качестве запаса, получаем общую потребляемую мощность 54 Вт.

По полученным результатам расчета выбран модуль питания AB60S2400A компании Delta Electronics (Таблица 7).

Таблица 7 - Технические характеристики блока питания

| Наименование параметра | Величина |
| --- | --- |
| Выходная мощность | 60 Вт |
| КПД | 87% |
| Рабочая температура | от -40 до +80 |
| Габаритные размеры | 88,9х67,5х34,2 мм |
| Масса | 0,36 кг |

Модуль управления и сбора данных представляет собой панельный компьютер AFL-08A-N26 компании iEi Integration. Монитор оператора сомещен с модуле управления и сбора данных и представляет собой экран компьютера. Панельный компьютер применяется для опроса/прослушивания приборов, модулей ввода, управления и контроля ходом проведения эксперимента космонавтом. Он является специализированным моноблочным изделием, с повышенной отказоустойчивостью, высокой степени защиты и эффективным процессором.

Выбор устройства хранения информации был проведен после предварительного обзора современных flash-накопителей (Таблица 8).

Таблица 8 – Сравнение различных типов flash-накопителей

| Тип | Преимущества | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| Жесткий диск | Большой объем памяти Высокая скорость работы. Дешевизна хранения данных в расчете на 1 Мбайт. | Стационарная привязка к компьютеру. Большие габариты. Чувствительность к вибрации. Шум. Тепловыделение. |
| Оптический диск | Удобство транспортировки. Относительная дешевизна хранения информации. Возможность тиражирования. | Малый объем. Необходимость в считывающем устройстве. Ограничения при операциях чтения/записи. Невысокая скорость работы. Чувствительность к вибрации. Шум. |
| Флэш-память | Высокая скорость доступа к данным. Экономное энергопотребление. Устойчивость к вибрации. Удобство подключения к компьютеру. Компактные размеры. | Высокая себестоимость 1Мбайт хранимой информации. Ограниченное количество циклов записи. |
| Тип | Преимущества | Недостатки |
| SSD | Высокая скорость доступа к данным Экономное энергопотребление. Устойчивость к вибрации. Компактные размеры. | Очень высокая себестоимость 1Мбайт хранимой информации. |

Исходя из данных, представленных в таблице 8, в качестве flash-накопителя выбрана флэш-память. Для выбора конкретной модели необходимо рассчитать требуемый объем данных.

Расчет требуемого объема памяти:

Объем памяти Q определяется исходя из параметров камеры: разрешения – 1920х1080, частоты кадров – 50 Гц и АЦП – 16 бит.

Q = 1920·1080·50·16=0,21 Гбайт/с

Для 15-минутной видеофиксации одной кюветы требуется 189 Гбайт. Отсюда, для 10 кювет объем памяти карты составляет 1890 Гбайт.

По результатам расчета в качестве устройства хранения информации был выбран USB-накопитель компании Kingston, характеристики которого приведены в таблице 9.

Таблица 9 – Технические характеристики флэш-памяти

| Наименование параметра | Величина |
| --- | --- |
| Емкость | 2 Тб |
| Скорость | 200 Мб/с для записи |
| Габаритные размеры | 75,18х27х21,02 мм |
| Рабочая температура | от 0 до +60 |

Для создания внутри моноблока вынужденного конвективного теплообмена используется осевой вентилятор компании EBM-Papst модели 255H (Таблица 10). Выбор вентилятора проводился на основе теплового расчета, описанного ниже.

Таблица 10 – Технические характеристики вентилятора

| Наименование параметра | Величина |
| --- | --- |
| Характерная плотность | 1,2 кг/м3 |
| Скорость вращения | 1257 рад/с |
| Габаритные размеры | 25х25х8 мм |
| Рабочая температура | от -10 до +55 |

- Глава 4 Расчетная часть

  - Параметрическая надежность

Целью проведения расчёта является определение вероятности безотказной работы и вероятности отказа по выбранному параметру работоспособности [3].

В качестве параметра работоспособности выбрана светочувствительность матрицы видеокамеры. Была исследована на наработку до отказа партия изделий в количестве 100 шт. Результаты исследования приведены на гистограмме (Рисунок 8).

Рисунок 8 – Гистограмма

Из гистограммы видно, что закон распределения выбранного параметра – нормальный. Плотность вероятности f(t) для нормального закона распределения описывается двумя параметрами:

- Математическое ожидание (средняя наработка)

Tср=Tmax+Т12=1800;

- Среднеквадратическое отклонение

σ=Tmax-Т16=100.

Тогда

ft=1σ*2π*exp-Ттек-Тср2*σ22.

Зависимость плотности вероятности от наработки до отказа приведена на рисунке 9.

Рисунок 9 – Закон распределения параметра от наработки до отказа

По известной плотности вероятности распределения можно определить вероятность безотказной работы:

Pt=0,5+ФнТср-Ттекσ;

Тогда вероятность отказа

Ft=1-Pt=1-0,5-ФнТср-Ттекσ.

По полученным результатам построены зависимости P(t) и F(t) (Рисунок 10).

Рисунок 10 – График зависимостей вероятности безотказной работы и вероятности отказа от наработки до отказа

Расчет безотказной работы был проведен также для такого параметра работоспособности, как выходная мощность резистивного нагревателя. Была исследована партия изделий в количестве 50 шт. Результаты исследования приведены на гистограмме (Рисунок 11).

Рисунок 11 – Гистограмма

Из гистограммы видно, что закон распределения выбранного параметра – нормальный, следовательно, для него характерны следующие параметры:

- Математическое ожидание (средняя наработка)

Tср=Tmax+Т12=1950;

- Среднеквадратическое отклонение

σ=Tmax-Т16=150.

Тогда

ft=1σ*2π*exp-Ттек-Тср2*σ22.

Зависимость плотности вероятности от наработки до отказа приведена на рисунке 12.

Рисунок 12 – Закон распределения параметра от наработки до отказа

По известной плотности вероятности распределения можно определить вероятность безотказной работы:

Pt=0,5+ФнТср-Ттекσ;

Тогда вероятность отказа

Ft=1-Pt=1-0,5-ФнТср-Ттекσ.

По полученным результатам построены зависимости P(t) и F(t) (Рисунок 13).

Рисунок 13 – График зависимостей вероятности безотказной работы и вероятности отказа от наработки до отказа

По результатам расчета вероятность безотказной работы научной аппаратуры не менее 0.99 при назначенном ресурсе работы не менее 1500 ч.

  - Тепловой расчет

Целью расчета являются:

- определение выходной мощности нагревателя

- определение условий, при которых температура внешней стенки корпуса не превышает 40°С.

4.2.1 Определение выходной мощности нагревателя

Выходная мощность нагревателя оценивалась в САПР Solidworks в модуле Simulation [4]. Для этого была создана расчетная модель, представляющая собой кювету с жидкофазной дисперсией. В модели были приняты следующие допущения:

- Дисперсный раствор заменён на воду

- Крышка кюветы заменена на стенку

Была решена задача нестационарного теплообмена, в которой общее время нагрева составляет 20 мин., а начальная температура тел соответствует 20˚С. В качестве источника тепловыделения с мощностью 0,8 Вт использовалась боковая стенка кюветы.

В результате расчета получено распределение температуры у кюветы с жидкофазной дисперсией (Рисунок 14). Максимальная температура нагрева соответствует 70˚С, а минимальная – 56 ˚С.

Рисунок 14 – Распределение температуры при 20 минутном нагреве кюветы с жидкофазной дисперсией с мощностью тепловыделения 0,8 Вт

Таким образом, условие ТЗ, по которому необходимо нагреть кювету не более 70 ˚С, будет выполнено при мощности нагревателя 0,8 Вт с временем нагрева 20 мин.

4.2.2 Определение условий, при которых температура внешней стенки корпуса не превышает 40°С.

Изначально была рассмотрена модель, в которой тепловыделение компонентов моноблока передано в стенки корпуса, а между корпусом и внешней средой присутствует только лучистый теплообмен.

Принято, что тепловыделение компонентов соответствует их потребляемой мощности.

Источниками тепловыделения являются:

- Видеокамера – 4,3 Вт

- Модуль управления силовой – 5 Вт

- Планшетный компьютер – 20 Вт

Лучистый теплообмен характеризуется следующей формулой:

Q=εσFT4

где Q – тепловая мощность [Вт], ε – степень черноты, σ – постоянная Стефана-Больцмана [Вт/(м2К4)], F – площадь поверхности излучающего тела [м2], Т – температура тела [K].

Тепловая мощность равна сумме потребляемой мощности всех компонентов: Q=20+5+4,3=29,3 Вт. Поскольку у моноблока полированный алюминиевый корпус (изначально отсутствует специальное покрытие), то степень черноты равна 0,05. Суммируем габаритные размеры всех излучающих поверхностей, в результате получаем, что площадь поверхности излучения приблизительно равна 0,263 м2.

Температура стенки корпуса вычисляется по формуле для лучистого теплообмена:

T=4QεσF=429,30,05∙0,263∙5,67∙10-8=437 К

Полученная температура стенки корпуса не соответствует требованиям ТЗ по безопасности. Поэтому требуется создать вынужденную конвекцию внутри моноблока.

Дальнейший анализ проводился в САПР Solidworks в модуле Flow Simulation [4].

Для реализации вынужденного конвективного теплообмена была рассмотрена новая расчётная модель, в которой компоненты моноблока, а также вентилятор, обозначаются условными геометрическими фигурами (цилиндрами, параллелепипедами и т.п.).

Для анализа созданной модели рассматривается внутренняя задача с адиабатическими внешними стенками. Полученные результаты распределения температуры в моноблоке (Рисунок 15) показали, что температура стенки корпуса превышает требуемое значение ТЗ, поэтому необходимо учитывать лучистый теплообмен между внешними стенками с окружающей средой.

Рисунок 15 – Распределение температуры внутри моноблока для первой расчетной модели – вид спереди

Для этого необходимо рассчитать коэффициент теплоотдачи, который зависит от ряда факторов: вида и режима движения потока, его физических свойств, размеров и формы стенки, шероховатости стенки.

Сначала оценим тепловой поток, излучающийся внешними стенками наружу, рассматривая случай лучистого теплообмена между телом и оболочкой, разделёнными прозрачной средой:

q=11ε1+F1F21ε2-1σT14-T24

где ε1 – степень черноты корпуса со специальным покрытием, ε2 – степень черноты оболочки (отсека РС МКС), σ – постоянная Стефана-Больцмана [Вт/(м2К4)], F1 и F2 – площадь поверхности соответственно излучающего тела и оболочки [м2], Т1 и Т2 – температура соответственно излучающего тела и оболочки [K].

Было принято, что моноблок находится в отсеке, который представляет собой цилиндр диаметром 4 м и высотой 4 м; ε1= ε2=0,5.

Подставив численные значения, получим:

q=110,5+0,28875,3610,5-1∙5,67∙10-83034-2934=30 Втм2

Воспользовавшись законом Ньютона-Рихмана, выражающий тепловой поток между разными телами через температуры, определим коэффициент теплоотдачи:

α=qТ1-Т2=30303-293=3 Втм2∙К

Получив значение коэффициента теплоотдачи, добавим в расчетной модели новое условие - внешние стенки обмениваются теплом с окружающей средой. Полученное распределение температуры (Рисунок 16) показало, что температура стенки корпуса превышает 40 ˚С.

Рисунок 16 – Распределение температур внутри моноблока для второй расчетной модели – вид спереди

Было решено создать отдельный воздушный канал для вентилятора, находящегося внутри монитора. Тем самым, можно рассматривать внутреннюю задачу с адиабатическими внешними стенками без учета тепловыделения от монитора. В ходе расчета получено распределение температуры внутри моноблока (Рисунок 17).

Рисунок 17 – Распределение температур внутри моноблока для третей расчетной модели – вид спереди

Таким образом, создание отдельного воздушного канала является условием, при котором температура стенки корпуса не превышает 40˚С.

  - Модальный анализ корпуса

Целью анализа является получение значений собственных колебаний корпуса, работа в которых недопустима, ввиду опасности возникновения явления резонанса в локальных частях конструкции. Эти значения можно также использовать для установления диапазонов вибраций при испытании на вибростенде.

Анализ проводится в ANSYS Workbench 18.0 в модуле Modal [5]. Для этого необходимо учитывать крепление отдельных листов корпуса между собой. Поскольку при креплении к каркасу не возникает зазоров, то в расчетной модели задаем контактные площадки. Дно корпуса фиксируется в глобальной системе координат. Рассчитаны первые семь мод колебаний конструкции, приведенных на рисунках 18 – 23.

| Рисунок 18 – Первая мода корпуса | Рисунок 19 – Вторая мода корпуса |
| --- | --- |
| Рисунок 20 – Третья мода корпуса | Рисунок 21 – Четвёртая мода корпуса |
| Рисунок 22 – Пятая мода корпуса | Рисунок 23 – Шестая мода корпуса |

Таблица 11 – Сводная таблица результатов модального анализа

| Номер моды | Значение собственной частоты, Гц |
| --- | --- |
| 1 | 484,05 |
| 2 | 951,65 |
| 3 | 1016,1 |
| 4 | 1228,2 |
| 5 | 1286,6 |
| 6 | 1329,5 |

По результатам модального анализа можно сделать вывод, что научная аппаратура не окажется в условиях близких к условиям резонанса, следовательно, вибрационное воздействие при выводе на орбиту в составе космического аппарата не приведет к разрушению изделия.

- Заключение

Эксперимент по исследованию жидкофазной дисперсии в условиях микрогравитации при изменении температуры является фундаментальным космическим исследованием по физике микрогравитации.

В ходе курсовой работы для проектирования изделия, способного реализовать эксперимент по исследованию жидкофазной дисперсии, было выполнено:

- Анализ и выбор оптической схемы конструкции.

- Обзор и выбор составных частей конструкции.

- Проектирование конструкции изделия.

- Проведение расчетов, подтверждающих работоспособность изделия

Результатом проделанной работы является разработанная научная аппаратура для исследования жидкофазной дисперсии в условиях микрогравитаци при изменении температуры.

- Список использованных источников

- Орлов П.И. Основы конструирования: справочно-методическое пособие в 3-х книгах. Ки. 1. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1977 – 623 с.

- Фетисов Г.В. Синхротронное излучение. Методы исследования структуры веществ – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007 – 672 с.

- Сорокин А.А., Алексеев П.С. Оценка показателей надежности электронных устройств и систем: учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. –СПб.: Балт. гос. техн. ун-т. СПб., 2003 – 88 с.

- Киселёв И.А. Основы моделирования процессов теплообмена в среде Solidworks: лабораторный практикум / И.А. Киселёв, С.Ю. Страхов. – СПб.: Балт. гос. техн. ун-т. СПб., 2017 – 48 с.

- Бруяка В.А. Инженерный анализ в ANSYS Workbench: учебное пособие / В.А. Бруяка, В.Г. Фокин, Е.А. Солдусова, Н.А. Глазунова, И.Е. Адеянов. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т., 2010 – 271 с.

- ГОСТ 14.201-83. Обеспечение технологичности конструкции. Общие требования – Введ. 1984-01-01. – М.: Стандартинформ, 2009 – 9 с.

- ГОСТ 2.711-82. Схема деления изделия на составные части. – Введ. 1983-06-30. – М.: Стандартинформ, 2009 – 10 с.

- ГОСТ 2.106-96. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Текстовые документы. – Введ.1997-07-01. – М: Стандартинформ, 2005 – 39 с.

- ГОСТ 2.701-2008. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению. – Введ. 2009-07-01. – М.: Стандартинформ, 2009 – 16 с.

- Приложение А

Схема комбинированная функциональная

- Приложение Б

Чертеж общего вида

- Приложение В

Схема деления